академия наук ссср

С И  БИРСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

На правах рукописи

К. П. БУТЕЙКО

МЕТОДИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЯМОЙ КАЛИБРОВАННОЙ БАЛЛИСТОКАРДИОГРАФИИ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Научный руководитель

лауреат Ленинской премии

профессор Е. Н. МЕШАЛКИН

НОВОСИБИРСК

1962

Работа выполнена в Институте экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения Академии наук СССР.

Перед клинической диагностикой давно возникла необходимость получить информацию об основной механической функции сердца как гидравлического насоса, Нельзя переоценить важность поиска метода объективного определения мощности и коэффициента полезного действия сердечной мышцы. Важным этапом на атом пути является определение количества крови, выброшенного сердцем за одно сокращение или за одну минуту, т. е. ударного или минутного объема.

Достигший значительного совершенства, метод регистрации электрокардиограмм информирует о работе сердца, как электрического генератора, представляя только косвенные данные о состоянии миокарда, поэтому появившийся объективный метод регистрации механической деятельности сердца, именуемый "баллистокардиографией", был с большим энтузиазмом встречен клиницистами, начал быстро распространяться за рубежом, а благодаря работам 5. В. Парина (1956, 1958) и в нашей стране.

Баллистокардиография' еще не может точно информировать об ударном объеме сердца у сердечных больных, но работы отечественных и зарубежных авторов наглядно показали перспективность нового метода в диагностике коронарной недостаточности и определении декомпенсации сердца при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Перед нами, как и перед исследователями в любой области, возникла первостепенная задача выбора точной," преемственной методики и наиболее совершенной аппаратуры для регистрации баллистокардиограмм. Знакомство с литературой показало большое разнообразие несовершенных приборов и случайных методов регистрации.

Движения тела, связанные с сердечной деятельностью, были замечены и впервые зарегистрированы Гордоном в 1877 г. Перед исследователями, пытавшимися регистрировать эти движения, возникали сложные проблемы. Во-первых, незаметные для глаза движения

тела требовали значительного усиления. Во-вторых, тело, находясь в равновесии по отношению к земле, должно постоянно опираться на землю или предметы, связанные с землей, что создаст постоянную тормозящую, искажающую движения взаимосвязь тела о окружающими предметами. Проблему усиления Гордон пытался решить применением рычагов, а проблему взаимосвязи тела с окружающими предметами - путем подвески платформы, на которую укладывался исследуемый, к потолку.

Механическое усиление при помощи рычагов связано с трение: и большой инерционностью, а раскачивание подвески при малейшем движении и дыхании исследуемого затрудняло регистрацию. Калибровку кривых Гордон не пытался производить. В таком виде баллистокардиография не получила распространения.

Оптический способ усиления несколько улучшил регистрацию, но размытость контуров кривых, сложность налаживания, необходимость затемнения помещений затрудняли регистрацию.

С развитием радиотехники появились электронные безинерционные усилители электрических сигналов. Исследования электрических сигналов (электрокардиография) начали быстро развиваться.

Механические (баллистические) движения необходимо было вначале превратить в электрические сигналы для последующего усиления на электронных усилителях. Так, в технике и в баллистокардиографии возникла проблема создания датчиков (преобразователей одного вида энергии в другой). В тридцатых годах этого века появились датчики различных систем, которые регистрировали различные параметры механического движения (смещение, скорость и ускорение).

Для этой цели начали использовать фотоэлектрические, пьезоэлектрические, конденсаторные, тензометрические, электромагнитные с интегрирующим контуром и другие датчики, регистрирующие смещение тела.

Наибольшее распространение получили электромагнитные датчики скорости. Некоторые авторы из-за высокой чувствительности к помехам датчика скорости начали применять неполное интегрирование сигнала скорости при помощи конденсаторов. При этом получалось нечто среднее между скоростью и смещением (так называемая "диагностическая" кривая по Доку, 1953). Параметры интегрирующего контура ни автором, ни его последователями не задавались, поэтому исключалась стандартизация метода, а из-за физической неопре-

деленности кривой оказалась невозможной калибровка. Несмотря на эти существенные недостатки простые датчики Дока получили широкое распространение в нашей стране и за рубежом. Дальнейшие модификации датчика Дока мало оправданы и не могут лишить этот прибор существенных принципиальных недостатков. Более совершенный электромагнитный датчик предложен Смитом и Брианом (1953), но он чувствителен к помехам.

Часто применяются датчики ускорения, основанные на " U " эффекте и контуры, дифференцирующие сигнал скорости.

Так как нет единого мнения о преобладающей ценности одного из трех видов кривых (ускорения, скорости и смещения), то возникает потребность в датчике, который регистрирует все три вида кривых одновременно. Такой способностью практически обладают только электромагнитные датчики, сигнал скорости которых можно простым электрическим интегрированием и дифференцированием превратить сигнал смещения и ускорения. Эти датчики устойчивы и достаточно прочив. Предложенные электромагнитные датчики Дока, Смита и их модификации имеют существенные недостатки в виде трудности калибровки, настройки и центровки, большой чувствительности к помехам, нестандартности в изготовлении, что вынуждает искать более совершенную конструкцию.

Научное развитие любого метода начинается только тогда, когда появляется точное измерение. До сих пор в баллистокардиографии этой возможности почти не было, так как не была решена проблема калибровки и измерения кривых в абсолютных единицах, т. е. в единицах ускорения, скорости, смещения. Обычно регистрировались баллистокардиограммы произвольной величины, что позволяло изучать только качественную сторону процесса. Калибровка баллистокардиограмм при помощи веса, давления, силы удара, направления тока - милливольта (Кочетов A.M., I959) или просто в миллиметрах регистрирующей булавки не оправдана о физической точки зрения, так как этими единицами нельзя измерять ускорение, скорость и смешение.

Если же регистрируются не "чистые" сигналы ускорения, скорости, смещения, а нечто с физической точки зрения неопределенное, в виде "диагностической" баллистокардиограммы по Доку, то тогда вообще отпадает реальная возможность откалибровать подобную кривую. Безуспешные попытки наладить калибровку прямых

баллистокардиограмм привели некоторых авторов к отрицанию необходимости калибровки вообще (Кацмайер, Шильд, 1954). Если бы все исследователи начали придерживаться последней точки зрения, то баллистокардиография была бы обречена на качественное, визуальное изучение и навсегда была бы исключена возможность унификации метода, сравнения кривых и материалов, полученных в различных учреждениях. Также были бы исключены количественная, статистическая, математическая машинная обработка материалов и определение точных количественных критериев баллистокардиографической нормы и патологии.

Баллистокардиограммы ускорения, скорости и смещения отличаются различной трудностью калибровки. Наиболее трудно откалиб-ровать баллистокардиограмму ускорения, поэтому только отдельным авторам при помощи специальных мало доступных для широкого пользования калибраторов удавалось одновременно откалибровать все три вида баллистокардиограмм. (Смят, Бриан, 1953). В связи с этим имеется всего несколько работ выполненных на калибрующихся приборах с записью всех трех видов кривых, где убедительно показана важность калибровки и определения абсолютной величины, а не формы волн. Большинство авторов пыталось отыскать изменение амплитуды волн при различных заболеваниях (Еононенко И. Ф. и Н. И. Штельмах, 1957; А. П. Матусова и С. С. Белоусов, 1956), но из-за отсутствия калибровки в приборах не было возможности выразить эти изменения количественно.

До сих пор не было единого мнения в выборе калибровочных единиц (балистокардиографического милливольта) и применялись случайные, ничем не обоснованные единицы.

Наиболее трудной в баллистокардиографии оказалась проблема взаимосвязи тела с окружающими предметами,

В условиях земного тяготения тело может находиться в покое под действием сил, уравновешивающих притяжение к земле, что связывает ею с окружающими предметами и тормозит движения. Взаимосвязь тела с окружающими предметами изменяет характер движений тела, форму и амплитуду баллистокардиограмм.

Подвесная платформа Гордона для регистрация баллистокардиограмм уменьшала жесткость взаимосвязи тела с окружающими предметами, но постоянное качание платформы от малейшего движения и дыхания исследуемого не позволяло получить удовлетворительные кривые.

6

В 1939 году Старр применил термин "баллистокардиография" и предложил для регистрации движений тела высокочастотный стол, крышка которого прикреплялась к основанию при помощи жестких пружин, обеспечивающих высокую частоту собственных колебаний стола (10-15 герц). При этой методике обычное дыхание исследуемого не искажало записи, методика регистрации значительно облегчалась и высокочастотная баллистокардиография по Старру получила большое распространение.

Жесткие пружины высокочастотного стола сильно тормозят движения тела, и авторы искали пути ослабления этого торможения, что привело к возникновению низкочастотных (Никерзон, 1945) и "бессиловых" столов (Холлис, 1956), крышки которых свободно двигались на менее жестких пружинах или на стальных шарах. Низкочастотные, "бессиловые" столы   и  подвески  раскачиваются я искажают регистрацию, что вынудило прибегнуть к специальному легкому их торможению - демпфированию (Виттерн, 1948). Применение демпфирования возродило подвески и эти сооружения снова начали применяться (Р. И. Гисматулин, 1959).

Можно регистрировать не только продольные движения тела, как это делает большинство исследователей, но и латеральные, дорзоъентральные, вращательные движения вокруг различных осей. Также регистрируются движения на одной плоскости или в пространстве (Л. Б. Андреев, 1958).

Несмотря на многолетнее существование, различные системы непрямых методов регистрации баллистокардиограмм при помощи специальных столов и подвесок настолько дороги, сложны и разнообразны, что не было возможности их стандартизировать, серийно выпускать и широко применять. Сложность, дороговизна и нестандартность непрямых методов регистрации мешали практическому применению и распространению баллистокардиографии.

Поэтому бурное распространение баллистокардиографии началось с 1949 года после работ Дока (1949, 1953), упростившего методику и предложившего оставить сложные подвески и столы, а регистрировать непосредственно (прямо) движения тела на гладкой неподвижной опоре - прямую баллистокардиограмму. Док предложил прикреплять датчик к уложенным на планку голеням.

• Этот новый прямой метод регистрации простотой и доступностью завоевал широкий круг исследователей и получил повсе-

местное распространение за рубежом и в нашей стране.

В методике Дока необходимо различать удачное простое и стандартное решение проблемы взаимосвязи тела с окружающими предметами, путем регистрации продольных движений тела на гладкой неподвижной опоре и очень неудачный, нестандартный, не калибрующийся, чувствительный к помехам датчик.

Поэтому прямой метод регистрации по Доку необходимо изучать и совершенствовать, а от датчика Дока следует отказаться. В методике укладывания волной на планку, по мнению самих авторов, также имеются недостатки.

Кривые, полученные прямым методом с голеней, оказались по форме очень похожими на высокочастотную баллистокардиограмму по Старру, что позволяет критерии оценки высокочастотных кривых применять к расшифровке прямых баллистокардиограмм.

Некоторые авторы предложили баллкстокардиографические датчики в виде столика с пружинами для ног (по Р. М. Баевскому, 1958) или подвеску для ног (по Г. Е. Цинцадзе, 1957). Тело в обоих случаях находится на гладкой неподвижной опоре, а ноги на столе или на подвеске с неизвестной собственной частотой колебаний.

Важное теоретическое и практическое значение имеет методика расчетов амплитудной и временной характеристик баллистокардиограмм. При расшифровке баллистокардиограмм нельзя обойтись без учета величины отдельных волн. Определить величину волн можно только от нулевой линии. Многие авторы очень часто говорят о величине волн, одновременно отрицая возможность отыскания нулевой линии (М. Э. Василевский, Е. R. Дормидонтов, 1958). Без проведения нулевой линии величину волн можно определить только на глаз, -что исключает математическую обработку. Определение амплитуды интервалов (от вершины положительной до впадины отрицательной волны не дает возможности установить величину отдельных волн. Определение только соотношений волн или интервалов не дает возможности сопоставить данные отдельных авторов, даже при аналогичных методах регистрации кривых.

Среди авторов нет единого мнения и в отношении временных расчетов баллистокардиограмм. Чаще всего время отсчитывается от вершины зубца R электрокардиограммы до вершины соответствующей волны баллистокардиограммы (Линь-Чэн, 1958, Е. Каламов, А. Талаков, 1958).

8

Вершина зубца R  находится в различных участках комплекса GRS , что также вносит существенную нестандартную ошибку в расчеты и требует уточнения методики расчетов.

При аналогичных методах и расчетах необходимо ожидать значительного разброса индивидуальной величины волн, так как сердечно-сосудистый толчок передается регистрирующему прибору через среды с различными физическими свойствами (средостения, скелет, кожа и т. д.). Существенные искажения в регистрацию баллистокардиограмм вносит собственная частота тела.

Для того, чтобы использовать баллистокардиографию в научных и практических целях, необходимо установить критерии нормы и патологии. Данному вопросу было посвящено большинство работ, но пока найдены лишь качественные критерии субъективной оценки формы кривых.

Только Смиту с сотрудниками (1952, 1953) около десяти лет тому назад на небольшом материале обследования здоровых (50 человек) удалось установить нормы амплитуды основных интервалов всех трех видов прямых баллистокардиограмм и четко показать на примере больных грудной жабой (Смит, 1955) и аортальной недостаточностью (Смит, 1954) важное значение калибровки для объективной оценки величины волн всех трех видов прямых баллистокардиограмм.

За прошедшее после работ Смита десятилетие из-за отсутствия доступных калибрующихся приборов не были установлены объективные баллистокардиографические критерии даже для наиболее часто встречающихся и трудно диагносцируемых заболеваний. Так, несмотря на двадцатилетнюю историю изучения баллистокардиографических изменений при митральных пороках (Старр, 1941) до сих пор нет единого мнения о ценности баллистокардиографии в таком актуальном вопросе, как дифференцированная диагностика митрального стеноза и недостаточности (Будовари И., 1959; Док и др., 1956). Между тем, успех оперативного устранения митрального стеноза во многом зависит от величины трудно распознаваемой, часто сопутствующей стенозу митральной недостаточности.

Таким образом, обзор литературы показывает перспективность развития баллистокардиографии и необходимость решения следующих в первую очередь методических задач:

I. установить основные, критерии качества баллистокардиографического датчика;

9

2. сконструировать и изготовить соответствующий датчик; 5. испытать датчик;

- установить удобные калибровочные единицы для всех трех
видов баллистокардиограмм;

- выбрать наиболее стандартный г простой метод регистрации баллистокардиограмм и усовершенствовать его;

- выбрать наиболее оптимальные методы расчета временных
и амплитудных характеристик кривых;

- установить объективные количественные баллистокардиографические нормы для здоровых;

- установить критерии патологических изменений баллистокардиограмм для наиболее распространенных заболеваний (митральный стеноз и др.).

В данной работе была сделана попытка направить исследования по пути решения указанных задач.

В процессе работы с различными типами датчиков для регистрации физиологических функций и, в частности, баллистокардиограмм, нами были установлены ориентировочные требования, которым должен отвечать современный баллистокардиографический датчик:

- Линейность в широких пределах, как в отношении амплитудной, так и в отношении частотной характеристики;

- Устойчивость к влияниям температуры, влажности, механических, повреждений;

- Возможность регистрации смещения, скорости и ускорения;

- Простота изготовления;

- Удобство обслуживания;

- Легкость калибровки;

- Возможность применения в качестве усилителей и регистрирующих устройств обычных электрокардиографов.

С точки зрения этих требований, можно более дифференцированно подойти к критическому разбору отдельных типов датчиков.

Ведущим недостатком всех предложенных типов приборов является трудность или почтя полная невозможность калибровки, что задерживает развитие научной и практической баллистокардиографии и не дает возможности этой науке перешагнуть из "качественной" в более совершенную и перспективную "количественную" область. В связи в этим, первоочередной задачей для нас явилось создание

10

более совершенного прибора, который отвечал бы перечисленным выше требованиям.

Так как до сих пор еще не определился наиболее правильный метод регистрации баллистокардиограмм, то перед нами стояла задача конструирования такого прибора, который был бы пригоден для всех прямых и непрямых, векторных и стереовекторных исследований. После длительных поисков, испытаний, как существующих типов датчиков, так и вновь сконструированных наш (К. П. Бутейко, 1959) была найдена более совершенная ж вместе с тем относительно простая форма датчика, удовлетворяющая почти всем выше перечисленный требованиям.

В процессе разработки датчик превратился в сложный прибор с калибровочным устройством, системой крепления к пациенту, дифференцирующим и интегрирующим контурами, потенциометрами, делителями напряжений, переключателями и др. приспособлениями, которые не укладываются в узкое понятие датчика всего линь как преобразователя механического движения в электрические сигналы.

Предмет изобретения;

- Электромагнитный датчик для прямой баллистокардиографии с маятниковой подвеской магнита и с применением электрических интегрирующей и дифференцирующей ячеек, отличающийся
тек, что с целью калибровки без дополнительных приспособлений
датчика, не связанного с пациентом одновременно по смещению,
скорости и ускорению, в датчике применена шкала для отсчета
амплитуды свободных колебаний магнита, делители напряжения нa
выходе датчика, интегрирующей и дифференцирующей ячеек, и переключатель величины выходных напряжений.

- Электромагнитный датчик по п. I, отличающийся тем, что,
с целью устранения влияния частотно-избирательных свойств маятника при регистрации баллистокардиограмм осуществляется жесткая
связь магнита с пациентом при помощи съемного жесткого стержня,
прикрепляемого одним концом к магниту, а другим к плавке, наложенной на голени исследуемого".

(Авторское свидетельство № 143506 К. П. Бутейке, "Электромагнитный датчик для прямой баллистокардиографии". Заявлено 16 января 1961 г. за и 693523/3I, класс 30 а, 401).

11

Для испытания баллистокардиографического датчика на достоверность абсолютной калибровки на канале смещения был разработан метод одновременной регистрации баллистокардиограмм нашим прибором и при помощи оптического усиления: микроскоп "Микрофот Д-13", в штативе которого вмонтирована фотокамера.

Испытания конструкции нашего датчика производились параллельно с различными заводскими и кустарными образцами приборов других авторов.

Удовлетворительное совпадение формы кривых, зарегистрированных нашим и другими приборами, и абсолютной величины волн под микроскопом подтверждает правильность выбранной конструкции прибора и методики калибровки.

Данная конструкция прибора позволяет регистрировать не только прямые, но и непрямые баллистокардиограммы на различных столах и подвесках, в различных направлениях, а при использовании нескольких датчиков и соответствующих регистрирующих приборов; векторные и стереовекторные кривые.

Для полной преемственности баллистокардиографического метода необходима не только общепринятая методика, но и общепринятые калибровочные единицы.

На основании опыта регистрации более 2000 калиброванных баллистокардиограмм и статистической обработки величины волн нами были предложены удобные калибровочные единицы: для смещения -50 микрон, для скорости - I мм/сек и для ускорения - 50 им/сек2. Эти единицы должны соответствовать I см на регистрирующей бумаге (К." П. Бутейко, 1959 г.).

Большое значение в баллистокардиографии имеет взаимосвязь тела с окружающими предметами. От жесткости взаимосвязи тела с окружающими предметами в значительной степени зависит характер регистрируемой баллистокардиограмм.

Наши испытания наиболее известного и широко распространенного прибора - высокочастотного стола Старра (итальянской фирмой "Офичяне Гадчлео") показывают, что так называемая высокочастотная баллистокардиограмма по Старру представляет собой искаженную и сдвинутую по фазе прямую баллистокардиограмму смещения с неточным дифференцирующим действием механической системы высокочастотного стола, который нельзя откалибровать абсолютными единицами. Наиболее практически целесообразно использовать метод

12

прямой регистрации продольных баллистокардиограмм с голеней. Некоторые недостатки этого метода выявляются в связи о применением планки или мешка с песком для подкладывания под голени, что ведет к нестандартному искажению баллистокардиограмм. Эти искажения были нами устранены укладкой голеней на 2 цилиндрических ролика диаметром 8-10 см и длиной 8-12 см.

Методика регистрации и расчетов баллистокардиограмм требует решения целого ряда сложных технических и методических задач.

Наиболее правильными следует признать расчеты величины волн, а не интервалов, так как по величине волн всегда можно произвести расчеты интервалов и учесть изменения отдельных волн.

Время появления отдельных волн следует отсчитывать не от вершины зубца R электрокардиограммы, как делает большинство авторов, а от начала комплекса GRS  , так как вершина зубца R может находиться в любом месте комплекса GRS  и отсчет от нее приносит случайную ошибку, превышающую иногда измеряемую величину.

До сих пор не определено преобладающее значение механической деятельности миокарда, или движений крови по сосудам, как факторов, образующих основные волны баллистокардиограмм.

Происхождение отдельных волн баллистокардиограмм нельзя считать в данное время полностью обоснованный. Чрезмерная детализация фаз сердечного цикла, приведенная Доком (1953), мало оправдана, а объяснение связи большинства волн с движением атрио—вентрикулярной перегородки мало обосновано с физическое точки зрения, т. к. ничтожные по массе, пассивно следующие за движением миокарда и током крови атриовентрикулярные перегородки не могли бы оказать существенного воздействия на тело и вызвать его движения. У больных митральной недостаточностью с резким склерозов и кальциновом митрального и трехстворчатого клапанов (когда атриовентрикулярные перегородки почти полностью теряют подвижность) по нашим данным отмечается увеличение волн баллистокардиограмм.

При недостаточности митрального клапана и декомпенсации сердца резко уменьшается ударный и минутный объем, т. е. уменьшается количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту и легочную артерию. Несмотря на уменьшение ударного объема, волна баллистокардиограммы у этих больных увеличиваются.

13

Увеличение волн баллистокардиограмм при митральной недостаточности нельзя объяснить увеличенной механической деятельностью гипертрофированного миокарда левого желудочка, т. к. резкая гипертрофия левого желудочка у больных аортальным стенозом не ведет к увеличению волн баллистокардиограмм.

Эти факты подчеркивают упускаемую из виду авторами важность внутрисердечной циркуляции крови как важного фактора в образовании волн баллистокардиограмм.

С созданием легко калибрующегося баллистокардиографа появилась, наконец, возможность установить объективные критерии нормы и найти количественные отличия баллистокардиограмм здоровых и больных. Но для этого необходимо обследование многих тысяч здоровых к больных различными заболеваниями и статистическая (лучше машинная) обработка материалов. Подобную работу может выполнить только большое количество исследователей на протяжении нескольких лет.

Для обоснования оптимальной величины калибровочных единиц и приблизительного определения нормальной величины волн и временных взаимоотношений всех трех видов баллистокардиограмм, нами было обследовано 120 здоровых лиц в возрасте от 16 до 45 лет (57 мужчин и 63 женщины).

Статистическая обработка данных показывает совпадение величины интервалов IJ  и JК  , полученных нами, с данными Смита (1953), обследовавшего 50 здоровых лиц. Средние величины волн и времени от начала GRS  до вершины водя, а также средние квадратические отклонения даны в табл. I. В данную таблицу не включены величины волн на глубоком вдохе и полном выдохе, т.к. они близки к величине волн на вдохе в выдохе при обычном дыхании.

Баллистокардиограммы здоровых лиц близки по величине и форме. Баллистокардиографический индекс в среднем равен 1,2 для всех трех видов кривых.

Диагностическую ценность калибровки баллистокардиограмм можно продемонстрировать на примере обследования 120 больных митральным стенозом. Диагноз был уточнен на операционном столе во время кемивсуротомии.

Определение больных по стадиях болезни и изменениям баллистокардиограмм дано в табл. 2. Статистическая обработка вели-

Таблица I

Величина волн у здоровых в миллиметрах на бумаге и в абсолютных единицах (мм/сек2 для а, мм/сек для v и микрон для s )

|  |  |  | H | I | J | К | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вд ох | а | мм/сек2 | I2,5±4 | 23±7 | 44,5±8,5 | 35,5±8,5 | 27,5±8 | 18±8 | 14±6,5 |
|  | V | мм/сек | 0,24±0,09 | 0,56±0,15 | 1,11±0,22 | 0,81±0,25 | 0,62±0,25 | 0,3I±0,I5 | 0,28±0,15 |
|  | S | микрон | 9,2±4 | 18±5 | 40±8,5 | 27,5±9,5 | 19,5±8,5 | 10,5±6,5 | 8,5±0,4 |
| Выдох | а | мм/сек2 | 2.4±1,3 | 4,4±2,3 | 7,4±1,7 | 6,16±2 | 4,6±1,6 | 3,1±1,7 | 2,8±1,3 |
|  | V | мм/сек | 0,25±0,11 | 0,47±0,18 | 0,9±0,22 | 0,68±0,2 | 0,5±0,21 | 0,28±0,13 | 0,24±0,11 |
|  | s | микрон | 944 | 14±6,5 | 35±10 | 22±9,5 | 16,5±8,5 | 9,6i5 | 8,5+4 |
| Расстояние от G | а | мм | 0,0825 | 0,138 | 0,203 | 0,277 | 0,393 | 0,512 | 0,606 |
|  |  | мм/сек2 | ±0,02 | ±0,024 | ±0,026 | ±0,026 | ±0,05 | ±0,066 | ±0,08 |
|  | v | мм | 0,104 | 0,16 | 0,233 | 0,332 | 0,452 | 0,582 | 0,68 |
|  |  | мм/сек | ±0,01 | ±0,03 | ±0,025 | ±0,02 | ±0,05 | ±0,068 | ±0,084 |
|  | s | мм | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,4 | 0,535 | 0,628 | 0,735 |
|  |  | микрон | ±0,022 1 ±0,015 |  | ±0,028 | ±0,035 | ±0,05 | ±0404 | ±0,04 |

Таблица 2

Распределение больных митральным пороком по стадиям болезни, степени недостаточности и по изменениям баллистокардиограмм

Стадии митрального порока

| Изменения баллистокардиограмм | III | IIIа |  | IV |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стеноз | Стеноз | стеноз я недостаточность | Стеноз | стеноз и недостаточность |  |
| БKГ близки к нормальным | 16 | - | - | - | - | 16 |
| БКГ деформированы, по волны определяются | - | 15 | 21 | 10 | 24 | 70 |
| Резкая деформация волн рассчитываемые БКГ | - | 6 | 8 | 7 | 13 | 34 |
| Всего: | 16 | 21 | 29 | 17 | 37 | 120 |

чины волн показывает уменьшение систолических волн при переходе в более позднюю стадию митрального стеноза.

Эта закономерность характерна и для тех больных, у которых волны баллистокардиограмм, из-за деформации кривых, не определялись, и сравнение производилось по общей амплитуде систолических комплексов с разделением их на две части, пропорционально соотношению волн I и J у здоровых.

У больных в митральным стенозом, но с выраженной обратной струей крови, прогрессирующего уменьшения волн при переходе в солее позднюю стадию болезни - не отмечается. Это справедливо как для больных, у которых определялись отдельные волны баллистокардиограмм, так и для больных, у которых были резко деформированные не рассчитываемые кривые.

Для больных с преобладанием митральной недостаточности присуще значительное увеличение систолических и диастоличеоких волн. (таблица 3).

16

Таблица 3

Величина волн и временных соотношений у больных митральным стенозом

и стенозом с недостаточностью в абсолютных единицах (мм/ сек2 для а, мм/сек для v и микрон для S )

|  |  |  | Н |  | I |  |  | J |  | К |  |  |  | L |  | М |  | N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ст. | с.и н. | ст. | с. и н. |  | ст. | с. и н. | ст. |  | с. и н. |  | ст. | с. и н. | ст. | с. и н. | ст. | с. и н. |
| Вд ох | а | мм/ceк2 | 14,3 | 21,2 | 20 |  | 28,2 | 32,8 | 48,2 | 34,2 |  | 43 |  | 27 | 35,8 | 23 | 45,8 | 19,3 | 25,5 |
|  | V | мм/сек | 0,23 | 0,31 | 0,32 |  | 0,56 | 0,73 | 1,16 | 0,59 |  | . 0,75 |  | 0,47 | 0,65 | 0,2? | 0,42 | 0,32 | 0.5 |
|  | s | микрон | 7,3 | 10,5 | 12,3 |  | 17,7 | 28,5 | 42 | 18 |  | 26,2 |  | 14 | 18,8 | 10 | 13 | 20,3 | 13 |
| Выдох | а | мм/ceк2 | 11,3 | 16,2 | 11,3 |  | 28 | 26,1 | 42,2 | 31,8 |  | 33,5 |  | 20,3 | 25 ' | 16 | 26,8 | 14,1 | 18,2 |
|  | V | мм/сек | 0,22 | 0,3 1 | 0,21 |  | 0,31 | 0,5 20" | 0,76 | 0,6 |  | 0,52 |  | 0,4 | 0,45 | 0,26 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | S | микрон | 8,3 | 12 | 11,3 |  | 15,8 |  | 30.8 | 13 S3 |  | 25 |  | 13 | 17 | 11,6 | 16 | 11,8 | 15 |
| Расст. от G | а | мм/ceк2 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |  | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,2б 0,25 | 0,25 |  |  | 0,33з | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | 0,52 |
|  | V | мм/сек | 0,11 | 0,14 | 0,16 |  | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,29 |  |  | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,53 | 0,64 |
|  | S | микрон | 0,12 ¦ 0,16 |  | 0,19 |  | 0.19 | 0,26 | 0,26 | 0,36 |  | 0,38 . |  | 0,47 | 0,46 | 0,55 | 0,53 | 0,6 | 0,66 |

Выводы:

1.	Современный баллистокардиографичеcкий датчик должен обладать
следующими качествами:

а)	линейностью в широких пределах как в отношении амплитудных, так и в отношении частотной характеристики;

б)	устойчивостью к влиянию температуры, влажности, механических повреждений;

в)	возможностью регистрации смещения, скорости и ускорения;

г)	простотой изготовления;

д)	удобством обслуживания;

е)	легкостью калибровки;

ж)	достаточной мощностью для применения в качестве усилителей регистрирующих устройств, обычных электрокардиографов.

2.	Сконструированный нами баллистокардиографический датчик отвечает выше указанным требованиям.

3,	Преимущества предложенного прибора над известными синхронно
испытанными, позволяют рекомендовать его для широкого практического применения.

4.	Баллистокардиограммы смещения, скорости и ускорения должны
калиброваться не относительными, а абсолютными соответствующими единицами.

5. Наиболее целесообразными являются следующие калибровочные единицы:

а) для смещения - 50 микрон =I см на бумаге; б) для скорости - I мм/сек =1 см на бумаге; в) для ускорения - 50 мм/сек2 =1 см на бумаге.

6. Высокочастотная баллистокардиограмма по Старру представляет по форме и сдвигу фаз нечто среднее между кривыми скорости и смещения, полученными прямым методом с голеней.

7. Высокочастотная баллистокардиография по Старру только по форме может быть отнесена к непрямым методам, а по существу представляет некалибрующийся нестандартный способ регистрации прямых баллистокардиограмм.

8. Наиболее стандартным и практически целесообразным решением взаимосвязи тела с окружающими предметами является метод прямой баллистокардиографии с регистрацией движений голеней, уложенных на ролики.

18

9.	Количественная сторона амплитуды баллистокардиограмм должна учитываться по абсолютной величине отдавшее волн, а не
интервалов.

10.	Временная характеристика баллистокардиограмм должна определяться по расчетам от начала комплекса GRS , а не от
вершин отдельных волн электрокардиограмм.

- Ввиду наибольшего постоянства воли I  и У  , баллистокардиографический индекс следует определять по интервалу. IJ,
а не по интервалу О К

- На основании статистической обработки установлены предварительные нормы величины и временной характеристики волн и
баллистокардиографического индекса у клинически здоровых
лиц для всех трех видов баллистокардиограмм.

- Баллистокардиографический индекс на кривых ускорения, скорости и смещения у здоровых не превышает 2:1.

- Форма баллистокардиограмм не имеет обязательных специфических признаков митрального стеноза или недостаточности.

- По мере перехода митрального порока в более позднюю стадию
нарастает деформация кривых всех трех видов баллистокардиограмм.

- В дифференциальной диагностике митрального стеноза и митральной недостаточности ведущее значение имеет не форма
волн, а величина систолических комплексов калиброванных
баллистокардиограмм.

- С увеличением недостаточности левого венозного отверстия
нарастает величина систолических комплексов всех трех видов
баллистокардиограмм.

- Пряные калиброванные баллистокардиограммы с голеней дают

более ценную информацию в отношении дифференциальной диагностики митрального стеноза и митральной недостаточности, чем применявшиеся некалиброванные прямые и непрямые методы.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

- Баллистокардиограф смещения, скорости и ускорения с
калибровочным устройством. Тезисы докладов Первой всесоюзной
конференции по баллистокардиографии. Москва,1959 г. 17-18.

- Калибровочные единицы для прямой баллистокардиографии.
Тезисы докладов Научной конференции Института. Новосибирск,
1959, 22-24.

- Калибровочные единицы для пряной баллистокардиографии.
Труды ИЭБиМ СО АН ССвР.Новосибирск,1961,39-43.

- Электромагнитт-т"4 датчик для прямой баллистокардиографии.
Описание изобретения К JA3506,I96I.

- Функциональные методы исследований в диагностике митральных пороков сердца. Тезисы докладов 5 кардиолог. конференции, Кисловодск, IS6I,17-69.

- Некоторые вопросы применения автоматических корреляторов. Тезисы докладов Конференции по автомат-контроле и методам
электрич.жзм.,1961,18-19,Б.С.Сивнцнн.

7. Миниатюрный датчик для зондирования. Авторское свидетельство № 30 I40a,I96I, Г.И.Гук. Ю.С.Павленко. ГЛ.Рябцев.

8. , Применение калиброванной баллистокардиограммы для исследования функции сердечно-сосудистой системы при митральных пороках, "известия" СО АН СССР,1962,8.

Подписано в печать П/УШ-1%2 г. ИН 03416. Бумага 60 х 84/16. 1ю25 печ.л»= 1,1 ,уе5«ЕГ4,£., I уч.- изд. л. Тираж 300 экз.

Ротапринтннй цех Изхьвельства СО АН СССР. Новосибирск, Советская, 20.